Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická / Božetěchova 3, Olomouc / Laboratoře elektrotechnických měření
PROTOKOL O MĚŘENÍ
Název úlohy					Číslo úlohy
Generátor s IO 555					101 – 3R
Zadání		Nakreslete schéma zapojení generátoru s IO555. Všechny součástky označte. Schéma postupně doplňujte o používané měřící přístroje a součátky. / Navrhněte generátor obdélníkového napětí s následujícími parametry → f = 3000 Hz, DCL (střída) = 3:1, UMIN-ustálené = 0V, UMAX-ustálné = 12V. / Generátor sestavte pomocí přípravku a změřte pomocí osciloskopu tyto parametry výstupního napětí naprázdno → periodu, frekvenci, dobu úrovně H, dobu úrovně L, dobu náběžné hrany, dobu sestupné hrany, maximální ustálenou hodnotu, celkový rozkmit, překmit úrovně H, podkmit úrovně L, střední hodnotu, vypočítejte DCL, vypočítejte střídu. / Na mm papír zakreslete časový průběh výstupního napětí generátoru. / Změřte dobu nabíjení a vybíjení časovacího kondenzátoru, minimální a maximální hodnotu napětí na časovacím kondenzátoru. / Na mm papír zakreslete časový průběh napětí na časovacím kondenzátoru. / Změřte proudový odběr generátoru pi zátěži RZ = 1 kΩ, vypočítejte procentní a absolutní chybu měření této hodnoty. / Změřte velikost řídícího napětí a porovnejte s teoretickou hodnotou. / Pozorujte chování generátoru při snižování napájecího napětí, při změně kapacity časovacího kondenzátoru, při změně R1 a při změně R2.
Poř. č.	Příjmení a jméno					Třída		Skupina			Školní rok
7	Askold Horčička					3.B		1.			2021/22
Datum měření					Datum odevzdání				Počet listů		Klasifikace
15.3.					příprava			měření	protokol		obhajoba
Protokol o měření obsahuje:					Teoretický úvod					Tabulky naměřených a vypočtených hodnot
					Schéma					Vzor výpočtu
					Tabulka použitých přístrojů					Grafy
					Postup měření					Závěr

Teoretický úvod
Integrovaný obvod 555 je analogově-digitální zapojení, sloužící především k časování. Je tvořen komparátory na vstupu, RS klopným obvodem a negací a vybíjecím tranzistorem na výstupu. Nejčastěji se používá jako klopný obvod (generátor, oscilátor). Na trh byl uveden firmou Signetics v roce 1971. Označení 555 je odůvodněno od tří vnitřních rezistorů s hodnotou odporu 5 kΩ. V našem zapojení platí následující vztahy → T = T_{ H } + T_{ L } [s;s,s], T_{ H } = ln 2 * ( R1 + R2 )*C [s;Ω,Ω,F], T_{ L }= ln 2*R_{ 2 }*C [s;Ω,F], kde T je perioda signálu, TH je doba trvání vysoké úrovně neboli logické jedničky, TL je doba trvání nízké úrovně neboli logické nuly, R1 a R2 jsou hodnoty rezistorů v zapojení, C je pak hodnota kapacity časovacího kondenzátoru. Přirozený logaritmus dvojky je pak naše známá konstanta 0,693. Základní parametry IO555 jsou UCC MAX = +16 V, UCC MIN = +4.5 V, IO-MAX = 200 mA, pracovní teplota je 0 - 70˚C.
1. Schéma zapojení IO555 jako generátor obdélníkového signálu
2. Tabulka použitých přístrojů
  Schéma č. 1
Označení v zapojení	Přístroj	Typ	Inventární číslo	Poznámka
Z	Zdroj napětí	-	Stůl 7	-
V	Voltmetr	!	!	!
A	Ampérmetr	!	!	!
R1	Odporová dekáda	RLC-D1000	!	-
R2	Odporová dekáda	RLC-D1000	!	-
NE555	IO555	NE555	!	-
C1	Kondenzátor	!	!	-
C2	Kondenzátor	!	Součástí přípravku	-
RZ	Rezistor	!	-	-

Tabulka č. 1
Výpočet hodnot odporů rezistorů R1 a R2
Zadané hodnoty → f = 3000 Hz, C = 33 nF , střída je 3:1, DCL = 75 %
T={ 1 } over { f } → T={ 1 } over { 3000 } → T =333 %mu s
T_{ H } = {T} over {4}*3 → T_{ H }= {333} over {4}*3 → T_{ H } simeq 250 %mu s
T_{ L }={ T } over { 4 } → T_{ L }={ 333 }over{ 4 } → T_{ L }simeq83 %mu s
T_{ L }=0,693*R_{ 2 }*C → 83*10^-6=0,693*R_{ 2 }*33*10^-9 → R_{ 2 } simeq3 642 %OMEGA
T_{ H }=0,693*( R_{1}+R_{2} )*C → 250*10^-6=0.693*( R_{1} + 3 642) *33*10^-9 → R_{ 1 }simeq7 289 %OMEGA
1. Postup měření
2. Naměřené hodnoty na osciloskopu
3. Časový průběh výstupního napětí a napětí na časovacím kondenzátoru
4. Závěr