Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická / Božetěchova 3, Olomouc / Laboratoře elektrotechnických měření
PROTOKOL O MĚŘENÍ
Název úlohy					Číslo úlohy
Generátor s IO 555					101 – 3R
Zadání		Nakreslete schéma zapojení generátoru s IO555. Všechny součástky označte. Schéma postupně doplňujte o používané měřící přístroje a součátky. / Navrhněte generátor obdélníkového napětí s následujícími parametry → f = 3000 Hz, DCL (střída) = 3:1, UMIN-ustálené = 0V, UMAX-ustálné = 12V. / Generátor sestavte pomocí přípravku a změřte pomocí osciloskopu tyto parametry výstupního napětí naprázdno → periodu, frekvenci, dobu úrovně H, dobu úrovně L, dobu náběžné hrany, dobu sestupné hrany, maximální ustálenou hodnotu, celkový rozkmit, překmit úrovně H, podkmit úrovně L, střední hodnotu, vypočítejte DCL, vypočítejte střídu. / Na mm papír zakreslete časový průběh výstupního napětí generátoru. / Změřte dobu nabíjení a vybíjení časovacího kondenzátoru, minimální a maximální hodnotu napětí na časovacím kondenzátoru. / Na mm papír zakreslete časový průběh napětí na časovacím kondenzátoru. / Změřte proudový odběr generátoru pi zátěži RZ = 1 kΩ, vypočítejte procentní a absolutní chybu měření této hodnoty. / Změřte velikost řídícího napětí a porovnejte s teoretickou hodnotou. / Pozorujte chování generátoru při snižování napájecího napětí, při změně kapacity časovacího kondenzátoru, při změně R1 a při změně R2.
Poř. č.	Příjmení a jméno					Třída		Skupina			Školní rok
7	Askold Horčička					3.B		1.			2021/22
Datum měření					Datum odevzdání				Počet listů		Klasifikace
15.3.					příprava			měření	protokol		obhajoba
Protokol o měření obsahuje:					Teoretický úvod					Tabulky naměřených a vypočtených hodnot
					Schéma					Vzor výpočtu
					Tabulka použitých přístrojů					Grafy
					Postup měření					Závěr

Teoretický úvod
Integrovaný obvod 555 je analogově-digitální zapojení, sloužící především k časování. Je tvořen komparátory na vstupu, RS klopným obvodem a negací a vybíjecím tranzistorem na výstupu. Nejčastěji se používá jako klopný obvod (generátor, oscilátor). Na trh byl uveden firmou Signetics v roce 1971. Označení 555 je odůvodněno od tří vnitřních rezistorů s hodnotou odporu 5 kΩ. V našem zapojení platí následující vztahy → T = T_{ H } + T_{ L } [s;s,s], T_{ H } = ln 2 * ( R1 + R2 )*C [s;Ω,Ω,F], T_{ L }= ln 2*R_{ 2 }*C [s;Ω,F], kde T je perioda signálu, TH je doba trvání vysoké úrovně neboli logické jedničky, TL je doba trvání nízké úrovně neboli logické nuly, R1 a R2 jsou hodnoty rezistorů v zapojení, C je pak hodnota kapacity časovacího kondenzátoru. Přirozený logaritmus dvojky je pak naše známá konstanta 0,693. Základní parametry IO555 jsou UCC MAX = +16 V, UCC MIN = +4.5 V, IO-MAX = 200 mA, pracovní teplota je 0 - 70˚C.
1. Schéma zapojení IO555 jako generátor obdélníkového signálu
2. Tabulka použitých přístrojů
  Schéma č. 1
Označení v zapojení	Přístroj	Typ	Inventární číslo	Poznámka
Z	Zdroj napětí	-	Stůl 7	-
V	Voltmetr	MY75	!
A	Ampérmetr	MY75	!	±(0,5 + 50 dgt)
R1	Odporová dekáda	RLC-D1000	!	-
R2	Odporová dekáda	RLC-D1000	!	-
NE555	IO555	NE555	!	-
C1	Kondenzátor	!	!	-
C2	Kondenzátor	!	Součástí přípravku	-
RZ	Rezistor	!	-	-

Tabulka č. 1
Výpočet hodnot odporů rezistorů R1 a R2
Zadané hodnoty → f = 3000 Hz, C = 33 nF , střída je 3:1, DCL = 75 %
T={ 1 } over { f } → T={ 1 } over { 3000 } → T =333 %mu s
T_{ H } = {T} over {4}*3 → T_{ H }= {333} over {4}*3 → T_{ H } simeq 250 %mu s
T_{ L }={ T } over { 4 } → T_{ L }={ 333 }over{ 4 } → T_{ L }simeq83 %mu s
T_{ L }=0,693*R_{ 2 }*C → 83*10^-6=0,693*R_{ 2 }*33*10^-9 → R_{ 2 } simeq3 642 %OMEGA
T_{ H }=0,693*( R_{1}+R_{2} )*C → 250*10^-6=0.693*( R_{1} + 3 642) *33*10^-9 → R_{ 1 }simeq7 289 %OMEGA
1. Postup měření
  1. Sestavíme zapojení podle schématu.
  2. Nastavíme požadované hodnoty vstupního napětí.
  3. Zapneme a zapojíme osciloskop. Kterým budeme ověřovat funkci.
  4. Nastavíme odporové dekády na požadované velikosti odporu R1 a R2 podle výpočtu.
  5. Měříme požadované výstupní veličiny na osciloskopu, pomocí příkazů na zobrazení vlastností signálu.
  6. Měříme požadované veličiny na kondenzátoru na osciloskopu.
2. Naměřené hodnoty na osciloskopu → výstupní signál
T (perioda)	345 µs
TH (délka logické jedničky)	264 µs
TL (délka logické nuly)	84 µs
DCL	75,9 %
Střída signálu	76:24 ≃ 3:1
f (frekvence)	2 903 Hz
Náběžná hrana	<4 µs
Sestupná hrana	<4 µs
UMAX USTÁLENÉ	11,8 V
Celkový rozkmit	12 V
Overshoot (překmit)	11,1 %
Preshoot (podkmit)	0 %

Tabulka č. 2
Naměřené hodnoty na osciloskopu → časovací kondenzátor
UMAX	9 V
UMIN	4,2 V
Doba nabíjení kondenzátoru	264 µs
Doba vybíjení kondenzátoru	84 µs

Tabulka č. 3
1. Časový průběh z osciloskopu výstupního napětí a napětí na časovacím kondenzátoru

  Graf č. 1	Černá → průběh napětí na kondenzátoru
  Zelená → Průběh výstupního napětí
2. Chyba měření proudového odběru pří zátěži 1 kΩ
  I_{R_{Z}} = 16,060 mA | přístroj MY75 → ±(0,5 + 50 dgt)
  %delta% = ±( 0,5 + {50 * 1 dgt} over {I_{R_{Z}}}*100) = ±( 0,5 + {50 * 0,001} over {16,060})= ±( 0,5 + 0,311) → +0,811 % a -0,811 %
  Absolutní chyba → 16,06 * 1,00811 = 16,1902 mA a 16,06 * 99,189 = 15,9297 mA → <15,9297; 16,1902>
3. Chování při změně napájecího napětí, při změně kapacity a při změně odporu rezistorů
  Změna napájecího napětí nám bude měnit „výšku“ signálu, hodnotu napětí logické nuly, změna kapacity kondenzátoru C a stejně tak odpor rezistorů R1 a R2 mění čas logické jedničky a logické nuly například podle vzorce T_{ H }=0,693*( R_{1}+R_{2} )*C .
4. Závěr
  Měřením na osciloskopu jsme si ověřili, že náš generátor s 555 není dokonalý, vliv na jeho nepřesnost vůči teoretickým hodnotám může být způsobena například nepřesností velikostí odporů R1 a R2 či velikosti kapacity kondenzátoru C, také třeba nedokonalostí samotného IO555, nebo snad i nepřesností napájecího zdroje napětí. Svou roli také hraje i samotný měřič, osciloskop. Překvapila mě konečná frekvence, která se liší téměř o 100 Hz od požadované, nicméně na druhou stranu se nám podařilo vytvořit hezké DCL = 75,9 % se střídou velice blízkou požadované 3:1. Také můžeme sledovat, jak růst napětí na časovacím kondenzátoru kopíruje logickou jedničky na výstupu, to je vlastně celá podstata tohoto zapojení. Co se týče chyb měření proudového odběru, výsledná chyba je ±0,811 %, měřili jsme na rozsahu 20 mA.